PAKIET NR 1 – endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego.

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trzpień: - w kształcie klina o przekroju prostokątnym o strukturze gąbczastej, wykonany ze stopu tytanowego z domieszką niobu wzmagającego biozgodność: 17 rozmiarów - długość od 130 do około 200 mm, część dystalna zwężona, stożek 12/14. Opcjonalnie Trzpień bezcementowy bezkołnierzowy w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza, stożek szyjki 12/14mm. Wymagane minimum 10 rozmiarów trzpienia. Wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Trzpień musi posiadać jako opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień: - bezkołnierzowy, przynasadowy o zmiennej przyśrodkowej krzywiźnie. - dostępny w minimum 25 rozmiarach. - w trzech płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony. - pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo (plasma). - duża rozpiętość offsetu 31-59 mm. - kąt szyjkowy 127-140°, długość 87-135mm. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewka tytanowa sferyczna press-fit: - w rozmiarach 42-68mm. - powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi uwypukleniami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. - panewka w wersji z otworami na śruby i bez otworów. - możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub. | szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkład z polietylenu nowej generacji o podwyższonej gęstości neutralny i z okapem antyluksacyjnym dostosowany do rozmiaru głowy. | szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 5 | Panewka tytanowa pierwotna z opcjonalną możliwością stabilizacji śrubami o średnicy począwszy od 42 do 80 milimetrów włącznie. Pokryta tytanową strukturą porowatą typu plasma spray. Opcjonalnie panewka pokryta dodatkowo cienką warstwą hydroksyapatytu o grubości 5 mikronów nakładaną elektrochemicznie. Otwory na śruby zaślepione fabrycznie zaślepkami. Opcjonalnie dostępna wkładka metalowa typu Dual Mobility z odpowiednimi ruchomymi wkładkami polietylenowymi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wkładka polietylenowa w zakresie od 28mm do 44mm włącznie. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkładka typu Dual Mobility z polietylenu wysoce usieciowanego stabilizowanego witaminą E w 10 rozmiarach | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Metalowa wkładka CoCr Dual Mobility | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Głowa metalowa: - średnica 28 mm, 32 mm lub 36 mm, - 5 długości szyjki. | szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruby panewkowe | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| II | PROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trzpień: - Prosty, gładki, niewymagający centralizera - wykonany ze stopu CoCr - w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina - powierzchnia pokryta antyrotacyjnymi rowkami - self locking (podwójna fiksacja poprzez cement i konstrukcję) - brzeg przyśrodkowy tworzy z brzegiem bocznym kąt 6º wspólny dla wszystkich rozmiarów. Standardowy stożek 12/14 tworzy z osią długą trzpienia kąt 135º. - przewężenie szyjki pod stożkiem w celu zwiększenia zakresu ruchu - występuje w wersji standard i lateral (ze zwiększonym offsetem) - 10 rozmiarów dla każdej wersji | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka niskoprofilowa: - panewka cementowa wykonana z polietylenu o zwiększonej gęstości - średnica wewnętrzna 28 lub 32 mm - 12 rozmiarów (42-64mm) co 2 mm - dwa tytanowe znaczniki rentgenowskie | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowa: - metalowa 28 lub 32mm o 5 długościach szyjki (-3,5; 0; +3,5; +7,5; +10,5) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowa bipolarna: - Średnica zewnętrzna od 38 do 55 mm ze skokiem, co 1 mm i od 58 do 72mm ze skokiem, co 2 mm; - Wkład polietylenowy pasujący do trzech czaszy metalowych w rozmiarach 44-55mm i dwóch czaszy metalowych w rozmiarach 57-70mm; - Mechanizm umożliwiający demontaż panewki bipolarnej umiejscowiony na zewnątrz czaszy metalowej. - Głowy wewnętrzne, metalowe o średnicy 22 mm (trzy długości szyjki) dostępne w rozmiarach 38-43; 28 mm (pięć długości szyjek) dostępne od rozmiaru 44 do 72 | czasza | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | wkład | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Cement kostny, dwuskładnikowy, chemoutwardzalny na bazie polimetakrylanu, pakowany w op. 40g. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| III | PROTEZA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Pokrycie powierzchni implantu cienką warstwą cementu zwiększającą adhezję cementu do endoprotezy (PMMA), - Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego. - Możliwość zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek, - Wszystkie cięcia elementu udowego z jednego położenia przymiaru (5 in 1) i z zastosowaniem małoinwazyjnej techniki operacyjnej (4 in 1), - Endoproteza kłykciowa. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Część udowa z chromokobaltu, anatomiczna, w 8 rozmiarach. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Część piszczelowa tytanowa, uniwersalna, w 10 rozmiarach. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, z możliwością mocowania na całym obwodzie odpowiednio o grubości 9mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 20mm i 23mm. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami w 10 rozmiarach: od 29mm do 41mm (co 3 mm), o grubości od 8mm do 10mm. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| IV | URZĄDZENIE DO PŁUKANIA PULSACYJNEGO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - szeroki zakres ustawień ciśnienia, od łagodnego płukania, po strumień penetrujący - możliwość zastosowania rozpylania wachlarzowatego, promienistego, natryskowego, punktowego - końcówki wyposażone w stożkową osłonę ograniczającą rozpryskiwanie się płynów - wszystkie końcówki urządzenia posiadają osiowy kanał ssący umożliwiający szybkie odessanie płynów z pola operacyjnego - możliwość regulowania długości końcówek - dostępność końcówek szczotkowych - urządzenie zapakowane sterylnie, jednorazowe z własnym systemem zasilającym. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| V | CEMENT KOSTNY |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cement kostny z gentamycyną, - Opakowanie 40g. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| VI | Ostrza do piły oscylacyjnej szerokie kompatybilne z przymiarami do endoprotezy kolana | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| VII | Ostrza do piły oscylacyjnej wąskie kompatybilne z przymiarami do endoprotezy kolana | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Oferent użycza Zamawiającemu w ramach pakietu napęd ortopedyczny bateryjny lub kablowy (wiertarka, reamer, piła oscylacyjna). Oraz szafę na implanty ortopedyczne. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |