## IMPLANTY STAR
PAKIET NR 2 – implanty do rekonstrukcji wielowięzadłowych
L.P.	Producent/ nazwa handlowa	NUMER KATALOGOWY	OPIS ASORTYMENTU					SZT.	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	VAT	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO			WARTOŚĆ NETTO			WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1			Kotwica bezwęzłowo-węzłowa zbudowana z materiału PEEK. Dostępna w rozmiarach 3,5mm, 4,75mm, 5,5mm z zamkniętym oczkiem na końcu. Kotwica załadowana supermocną nicią UHMWPE w rozmiarze USP #2. Kotwica kaniulowana. Śruba znajdująca się na podajniku jest wentylowana z dwóch stron co przyspiesza przerost tkanką kostną. Dodatkowo dostępna w rozmiarach 7mm, 8mm, 9mm z otwartym widelcem. Pozwala na implantacje nici, taśmy lub tkanek w loży kostnej z pełną kontrolą napięcia.					20
2			Kotwica bezwęzłowo-węzłowa zbudowana z materiału PEEK. Dostępna w rozmiarach 4,75mm oraz 5,5mm z zamkniętym oczkiem na końcu. Kotwica załadowana supermocną taśmą UHMWPE w rozmiarze 1.5mm. W zależności od wariatnu taśma w kolorze: niebiesko-białym, niebiesko-czarnym, biało-czarnym, niebieskim. Kotwica kaniulowana. Śruba znajdująca się na podajniku jest wentylowana z dwóch stron co przyspiesza przerost tkanką kostną. Pozwala na implantacje nici, taśmy lub tkanek w loży kostnej z pełną kontrolą napięcia. Implant sterylny pakowany pojedynczo.					10
3			Tytanowa kotwica załadowana podwójną lub potrójną nicią w rozmiarze USP #2. Dostępna w rozmiarach 4.6mm, 5.6mm, 6.5mm. Kotwica tytanowa w kształcie pełnego spiralnego gwintu, który zwęża się ku szczytowi kotwicy. Oczko dla nici znajduje się w dolnej części wewnątrz kotwicy. Ostra końcówka kotwicy umożliwia implantację bez dodatkowych narzędzi. Występuje tylko w wersji bez igieł. Implant sterylny pakowany pojedynczo.					10
4			Tytanowa kotwica węzłowa, wkręcana, umieszczona na jednorazowym podajniku. Dostępna w wersji z igłami lub bez igieł. Kotwica w kształcie podwójnego gwintu o dwóch wysokościach i o różnym skoku celem jak najmocniejszej implantacji. Dwa niezależne oczka, przez które przechodzą nici znajdują się na końcu kotwicy poza częścią gwintowaną. Kotwica załadowana dwoma super mocnymi nićmi UHMWPE #2 o długości 950mm. Kotwice dostępne w rozmiarach: 3.6mm x 13.5mm oraz 5.4mm x 16mm. Implant sterylny pakowany pojedynczo.					10
5			Kotwica węzłowa, wkręcana wykonana z tytanu w kształcie atraumatycznego gwintu umieszczona na jednorazowym podajniku. Dostępna w wersji z igłami lub bez igieł. Kształt kotwicy umożliwia implantację bez konieczności dodatkowego nawiercenia dzięki ostremu niegwintowanemu początkowi kotwicy. Oczko, przez które przechodzi nić znajduje się na końcu kotwicy poza częścią gwintowaną. Kotwice załadowane w zależności pojedyńczo lub podwójnie nićmi UHMWPE w rozmiarze USP #2-0 oraz #2 o długości 950mm. Kotwica dostępna w rozmiarach: 2.0mm x 7mm, 2.8mm x 9mm, 2.8mm x 11.5mm. Implant sterylny pakowany pojedynczo.					10
6			Tytanowa kotwica umieszczona na jednorazowym sterylnym podajniku pakowana pojedyńczo. Dostępna w rozmiarze 1.3mm x 3.7mm, 1.8mm x 5.4mm oraz 2.4mm x 8.8mm. Załadowana pojedynczą nicią USP #2-0 lub #2 zakończoną igłami.					5
7			Kotwica wbijana dedykowana do napraw bezwęzłowych zbudowana z materiału PEEK w rozmiarach 3mm x 15.5mm, 3.5mm x 19.5mm, 4.5mm x 24mm z zamkniętym oczkiem do przeciągania nici lub taśmy. Implant znajduje się się na jednorazowym podaniku. Implant pakowany sterylnie.					1
8			Kotwica węzłowa wykonana z materiału PEEK. Konstrukcja śruby w metodzie pełnego gwintu co zapewnia trwałość mocowania. Załadowana podwójnie taśmą UHMWPE w rozmiarze 1.5mm dostępna w rozmiarach 4.5mm x 19mm oraz 5.5mm x 19mm.					10
9			Kotwica węzłowa wykonana z materiału PEEK. Konstrukcja śruby w metodzie pełnego gwintu co zapewnia trwałość mocowania. Załadowana podwójnie nicią UHMWPE w rozmiarze USP #2 dostępna w rozmiarach 4.5mm x 19mm oraz 5.5mm x 19mm.					10
10			Kotwice szmatkowe wykonane z miękkiego materiału, załadowane na jednorazowy podajnik. Dostępne w rozmiarach 1.3mm, 1.8mm, 2.8mm. Kotwice załadowane dwoma supermocnymi nićmi UHMWPE w rozmiarze USP #2. Podajnik zakończony ostrymi nabijakami w kształcie litery Y, wykonany z bardzo wytrzymałej stali nierdzewnej. Umieszczony na podajniku poziomy znacznik w postaci kreski pomaga odpowiednio zagłębić implant w kości. Przed implantacją 1,3mm x 14mm / po implantacji średnica 3,5mm / Przed implantacją 1,8mm x 16mm / po implantacji średnica 4,0mm / Przed implantacją 2,8mm x 18mm / po implantacji średnica 4,5mm / Możliwość użycia dedykowanej prowadnicy i wierteł / Implant sterylny pakowany pojedynczo Kotwice szmatkowe wykonane z miękkiego materiału, załadowane na jednorazowy podajnik. Dostępne w rozmiarach 1.3mm, 1.8mm, 2.8mm. Kotwice załadowane dwoma supermocnymi nićmi UHMWPE w rozmiarze USP #2. Podajnik zakończony ostrymi nabijakami w kształcie litery Y, wykonany z bardzo wytrzymałej stali nierdzewnej. Umieszczony na podajniku poziomy znacznik w postaci kreski pomaga odpowiednio zagłębić implant w kości. Przed implantacją 1,3mm x 14mm / po implantacji średnica 3,5mm / Przed implantacją 1,8mm x 16mm / po implantacji średnica 4,0mm / Przed implantacją 2,8mm x 18mm / po implantacji średnica 4,5mm / Możliwość użycia dedykowanej prowadnicy i wierteł / Implant sterylny pakowany pojedynczo Kotwice szmatkowe wykonane z miękkiego materiału, załadowane na jednorazowy podajnik. Dostępne w rozmiarach 1.3mm, 1.8mm, 2.8mm. Kotwice załadowane dwoma supermocnymi nićmi UHMWPE w rozmiarze USP #2. Podajnik zakończony ostrymi nabijakami w kształcie litery Y, wykonany z bardzo wytrzymałej stali nierdzewnej. Umieszczony na podajniku poziomy znacznik w postaci kreski pomaga odpowiednio zagłębić implant w kości. Przed implantacją 1,3mm x 14mm / po implantacji średnica 3,5mm / Przed implantacją 1,8mm x 16mm / po implantacji średnica 4,0mm / Przed implantacją 2,8mm x 18mm / po implantacji średnica 4,5mm / Możliwość użycia dedykowanej prowadnicy i wierteł / Implant sterylny pakowany pojedynczo					20
11			Kotwice szmatkowe wykonane z miękkiego materiału, załadowane na jednorazowy podajnik. Dostępne w rozmiarach 1.8mm oraz 2.8mm. Kotwice załadowane w zależności od typu jedną lub dwoma taśmami w rozmiarze 1.5mm lub dodatkowo nicią UHMWPE w rozmiarze USP #2. Podajnik zakończony ostrymi nabijakami w kształcie litery Y, wykonany z bardzo wytrzymałej stali nierdzewnej. Umieszczony na podajniku poziomy znacznik w postaci kreski pomaga odpowiednio zagłębić implant w kości.					10
12			Kaniula artroskopowa krótka, jedorazowa przeźroczysta w rozmiarze 8mm x 30mm, 10mm x 40mm					5
13			Taśmy chirurgiczne niewchłanialne ze wzmocnionego materiału szewnego w kolorze białym oraz biało niebieskim. Przeznaczona do augumentacji i szycia tkanek miękkich. Taśma w części środkowej płaska, zakończenia w postaci okrągłych nici. Taśmy dostępne w rozmiarach: 2mm i 4mm. Długość szwu 750mm. Opakowanie zbiorcze po 5 sztuk. Pakowane sterylnie.					2
14			Nić chirurgiczna wzmocniona, niewchłanialana UHMWPE w rozmiarze USP #2-0 o długości 950 mm z igłą lub bez igły w kolorze białym lub niebieskim. Opakowanie zbiorcze po 5 sztuk. Pakowane sterylnie.					2
15			Nić chirurgiczna wzmocniona, niewchłanialana UHMWPE w rozmiarze USP #0, #2 lub # 5 o długości 950 mm z igłą lub bez igły w kolorze białym, biało niebieskim lub niebieskim. Opakowanie zbiorcze po 5 sztuk. Pakowane sterylnie.					2
16			Pętla do obszywania przeszczepu w rozmiarze #2 w kolorze niebieskim z igłą. Długość pętli 950mm. Opakowanie zbiorcze 5 sztuk. Pakowane sterylnie.					2
17			Stała pętla przeznaczona do rekonsturkcji więzdła krzyżowego przedniego (ACL). System został oparty na mocowaniu korówkowym. Endobutton tytanowy o zaokrąglonych bokach w rozmiarach od od 10mm do 45mm co 5mm oraz 12mm Endobutton doostępny w rozmiarze 12mm x 4mm x 1.5mm . Implant sterylny pakowany pojedynczo.Stała pętla przeznaczona do rekonsturkcji więzdła krzyżowego przedniego (ACL). System został oparty na mocowaniu korówkowym. Endobutton tytanowy o zaokrąglonych bokach w rozmiarach od od 10mm do 45mm co 5mm oraz 12mm Endobutton doostępny w rozmiarze 12mm x 4mm x 1.5mm . Implant sterylny pakowany pojedynczo.					1
18			DOCIĄGANA PĘTLA przeznaczona do rekonsturkcji więzdła krzyżowego przedniego (ACL). System został oparty na mocowaniu korówkowym. Endobutton tytanowy dostępny w rozmiarze 12mm x 4mm x 1.5mm. Pętla niewchłanialna. Implant sterylny pakowany pojedyńczo.DOCIĄGANA PĘTLA przeznaczona do rekonsturkcji więzdła krzyżowego przedniego (ACL). System został oparty na mocowaniu korówkowym. Endobutton tytanowy dostępny w rozmiarze 12mm x 4mm x 1.5mm. Pętla niewchłanialna. Implant sterylny pakowany pojedyńczo.					30
19			DOCIĄGANA PĘTLA przeznaczona do rekonsturkcji więzdła krzyżowego przedniego (ACL) - mocowanie piszczelowe. System został oparty na mocowaniu korówkowym. Okrągły endobutton tytanowy dostępny w rozmiarze 11mm x 1.5mm, 14mm x 1.5mm, 20mm x 1.5mm. Endobutton nie jest na stałe przytwierdzony do pętli regulowanej. Pętla niewchłanialna. Implant sterylny pakowany pojedyńczo.DOCIĄGANA PĘTLA przeznaczona do rekonsturkcji więzdła krzyżowego przedniego (ACL) - mocowanie piszczelowe. System został oparty na mocowaniu korówkowym. Okrągły endobutton tytanowy dostępny w rozmiarze 11mm x 1.5mm, 14mm x 1.5mm, 20mm x 1.5mm. Endobutton nie jest na stałe przytwierdzony do pętli regulowanej. Pętla niewchłanialna. Implant sterylny pakowany pojedyńczo.					30
20			Guziki tytanowe uniwersalne, wykorzystywane w różnych technikach rekonstrukcyjnych, okrągłe i prostokątne, w rozmiarach: 10, 12, 14, 20mm, grubość 1,2-1,5mm. Implant sterylny pakowany pojedynczo.					1
21			Implant do szycia łąkotki metodą all-inside. Składa się z dwóch implantów z materiału PEEK załadowanych rzędowo, połączonych ze sobą mocną niewchłanialną nicią UHMWPE #2-0 z zawiązanym samozaciskowym węzłem. Implant z możliwością obsługi jednorącz. Dostępne kąty zagięcia igły wprowadzającej implanty: zagięty 20° do góry, prosty, zagięty 20° w dół. Igła wprowadzająca o średnicy 1,35mm. Aktywne pozycjonowanie implantów za pomocą spustu dostępnego w zakresie 360° niezależnie od ułożenia podajnika, z dźwiękowym potwierdzeniem implantacji. Igła półotwarta z podziałką laserową posiada regulowany ogranicznik w postaci obrotowej kaniuli z ograniczeniami głębokości wkłucia od 12-18mm co 2 mm, zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. W trakcie dociągania węzła po implantacji, węzeł przesuwa się w kierunku drugiego implantu. Implant sterylny pakowany pojedyńczo.Implant do szycia łąkotki metodą all-inside. Składa się z dwóch implantów z materiału PEEK załadowanych rzędowo, połączonych ze sobą mocną niewchłanialną nicią UHMWPE #2-0 z zawiązanym samozaciskowym węzłem. Implant z możliwością obsługi jednorącz. Dostępne kąty zagięcia igły wprowadzającej implanty: zagięty 20° do góry, prosty, zagięty 20° w dół. Igła wprowadzająca o średnicy 1,35mm. Aktywne pozycjonowanie implantów za pomocą spustu dostępnego w zakresie 360° niezależnie od ułożenia podajnika, z dźwiękowym potwierdzeniem implantacji. Igła półotwarta z podziałką laserową posiada regulowany ogranicznik w postaci obrotowej kaniuli z ograniczeniami głębokości wkłucia od 12-18mm co 2 mm, zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. W trakcie dociągania węzła po implantacji, węzeł przesuwa się w kierunku drugiego implantu. Implant sterylny pakowany pojedyńczo.					100
22			Śruba interferencyjna PEEK kaniulowana dedykowana do blokowania przeszczepu w kanale kostnym. Śruba posiada gwint atraumatyczny na całej długości a kształt śruby zwęża się ku jej szczytowi. Dostępna w rozmiarach: 6x17mm, 6,5x23mm, 7x23mm, 8x23mm, 9x23mm, 10x23mm, 7x28mm, 7,5x28mm, 8,5x28mm, 9,5x28mm,9,5x28mm, 10,5x28mm. Implant sterylny pakowany pojedyńczo. Implant sterylny pakowany pojedyńczo.Śruba interferencyjna PEEK kaniulowana dedykowana do blokowania przeszczepu w kanale kostnym. Śruba posiada gwint atraumatyczny na całej długości a kształt śruby zwęża się ku jej szczytowi. Dostępna w rozmiarach: 6x17mm, 6,5x23mm, 7x23mm, 8x23mm, 9x23mm, 10x23mm, 7x28mm, 7,5x28mm, 8,5x28mm, 9,5x28mm,9,5x28mm, 10,5x28mm. Implant sterylny pakowany pojedyńczo. Implant sterylny pakowany pojedyńczo.					10
23			Śruba interferencyjna biowchłanialna kaniuloana dedykowana do blokowania przeszczepu w kanale kostnym wykonana z 75% PLDLLA + 25% BCP (20% HA + 80% β-TCP). Śruba dostępna w rozmiarach 7,8,9,10x20mm , 7,8,9,10x25mm , 7,8,9,10x30mm , 11,12x35mm. Implant sterylny pakowany pojedynczo.Śruba interferencyjna biowchłanialna kaniuloana dedykowana do blokowania przeszczepu w kanale kostnym wykonana z 75% PLDLLA + 25% BCP (20% HA + 80% β-TCP). Śruba dostępna w rozmiarach 7,8,9,10x20mm , 7,8,9,10x25mm , 7,8,9,10x30mm , 11,12x35mm. Implant sterylny pakowany pojedynczo.					10
24			Drut prowadzący nitynolowy 1.1mm					1
25			Drut prowadzący z oczkiem używany do rekonstrukcji ACL/PCL o wymirach 2,3mmx 381mm, wielorazowy. Drut niesterylny.					1
26			Drut prowadzący z oczkiem używany do rekonstrukcji ACL/PCL o wymirach 4.1mmx 380mm, wielorazowy. Drut niesterylny.					1
27			Wielorazowa prowadnica używana do szycia łąkotki metodą inside-out. Lewoskrętna oraz prawosrkętna dostępna w kątach zgięcia 15°, 45°, 75°.Niesterylna					1
28			Niesterylna wielorazowa igła z oczkiem do szycia łąkotki metodą inside-out, ø0.5xL1250. Produkt niesterylny pakowany pojedyńczo.					1
29			Wielorazowy przeszywacz do tkanek miękkich, tzw. "świnski ogonek", kąt zagiecia 25°, 45° Prawy lub lewy oraz prosty. Długość 150mm					1
30			Jednorazowa pętla nitinolowa "lasso" dostępna w rozmiarach 0,5 x560mm, / 0.2xL560, 0.2xL500. Opakowane po 5 szt. Pętla sterylnaJednorazowa pętla nitinolowa "lasso" dostępna w rozmiarach 0,5 x560mm, / 0.2xL560, 0.2xL500. Opakowane po 5 szt. Pętla sterylna					1
31			Wielorazowa półotwarta kaniula stosowana podczas wprowadzania do stawu implanu do szycia łąkotki. Półkaniula posiada rączkę. Rozmiar: 6.5mm x 120mm					1
32			Wielorazowy popychacz-obcinacz do nitek #2-0 o średnicy 2.5mm oraz długości 145mm					1
33			Końcówki shavera w zależności od typu o średnicach: 3.0mm, 4.0mm. Końcówki dostępne w różnych rodzajach: SUNFLOWER SEED, POWER, CRESCENT, CROCODILE`S TEETH. Końcówki pakowane sterylne w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk.					1
34			Końcówki shavera o średnicy 5.5mm. Końcówki dostępne w różnych rodzajach: BALL oraz CYLINDER. Końcówki pakowane sterylne w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk.					1
			RAZEM