## Arkusz1
Pakiet nr 2 – Implanty i narzędzia do zespoleń kości.
Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT | Cena jed. brutto | Wartość brutto
1 | Płytka stalowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami - w różnych kierunkach śr. 5.0 mm. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi, wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0 Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Materiał - stal. | szt. | 6
2 | Płytka stalowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami - w różnych kierunkach śr. 5.0 mm. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi, wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0 Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Materiał - stal. | szt. | 2
3 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna, na trzonie płyty otwory z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Płyty hakowe - długość od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. Płyty bez haka, długość od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe. | szt. | 2
4 | System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, dalszej nasady kości udowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kościa, blokująco – kompresyjna. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o śr. 5.0mm. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskaźnikiem kąta. Implanty wykonane z tytanu dla większej wytrzymałości, sprężystości, biokompatybilne i bezpieczne dla MRI. Płyty w wersji sterylnej: - do osteotomii dalszej nasady kości udowej boczne, długość 141mm, 4 otwory w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej przyśrodkowe, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, uniwersalne oraz płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej boczne, długość 102mm, 3 otwory w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe, długość 115mm i 112mm, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. | szt | 6
5 | Śruba blokowana o średnicy 5.0 mm w długościach 14-90 mm, samogwintująca, gwintowana głowa zakładana z użyciem dynamometru zmniejszającego siłę dokręcania, stalowa | szt. | 50
6 | Śruba blokowana o średnicy 5.0 mm w długościach 14-90 mm, samogwintująca, gwintowana głowa zakładana z użyciem dynamometru zmniejszającego siłę dokręcania, tytanowa | szt | 40
7 | Śruba korowa o średnicy 4.5 mm, tytanowa, w długościach 14-95 mm, samogwintująca. | szt. | 10
8 | Śruba korowa o średnicy 4.5 mm, stalowa, w długościach 14-95 mm, samogwintująca | szt. | 50
9 | Śruba blokowana 5.0 kaniulowana w długościach 25-140 mm; śruba kaniulowana 5.0 konikalna w długościach 40-95 mm. | szt. | 5
10 | Śruba blokowana 7.3 kaniulowana, w długościach 20-145 mm; śruba kaniulowana 7.3 konikalna w długościach 50-145 mm. | szt. | 10
11 | Płytki stalowe blokująco-kompresyjne szerokie do trzonu, proste, z ograniczonym kontaktem z kością, z możliwością kompresji w obu kierunkach, otwory owalne, gwintowane. Od 6 do 12 otworów, pod wkręty 4,5 i 5 mm. | szt. | 4
12 | Płytki stalowe blokująco-kompresyjne szerokie do trzonu, proste, z ograniczonym kontaktem z kością, z możliwością kompresji w obu kierunkach, otwory owalne, gwintowane. Od 13 do 24 otworów, pod wkręty 4,5 i 5 mm. | szt. | 1
13 | Płytki tytanowe blokująco-kompresyjne szerokie do trzonu, proste, z ograniczonym kontaktem z kością, z możliwością kompresji w obu kierunkach, otwory owalne, gwintowane. Od 6 do 12 otworów, pod wkręty 4,5 i 5 mm. | szt. | 1
14 | Płytki tytanowe blokująco-kompresyjne szerokie do trzonu, proste, z ograniczonym kontaktem z kością, z możliwością kompresji w obu kierunkach, otwory owalne, gwintowane. Od 13 do 24 otworów, pod wkręty 4,5 i 5 mm. | szt. | 1
15 | Płytki stalowe blokująco-kompresyjne wąskie do trzonu, proste, z ograniczonym kontaktem z kością z możliwością kompresji w obu kierunkach, otwory owalne, gwintowane. Od 2 do 12 otworów, pod wkręty 4,5 i 5 mm. | szt. | 4
16 | Płytki stalowe blokująco-kompresyjne wąskie do trzonu, proste, z ograniczonym kontaktem z kością z możliwością kompresji w obu kierunkach, otwory owalne, gwintowane. Od 13 do 24 otworów, pod wkręty 4,5 i 5 mm. | szt. | 1
17 | Płytki tytanowe blokująco-kompresyjne wąskie do trzonu, proste, z ograniczonym kontaktem z kością z możliwością kompresji w obu kierunkach, otwory owalne, gwintowane. Od 2 do 12 otworów, pod wkręty 4,5 i 5 mm. | szt. | 1
18 | Płytki tytanowe blokująco-kompresyjne wąskie do trzonu, proste, z ograniczonym kontaktem z kością z możliwością kompresji w obu kierunkach, otwory owalne, gwintowane. Od 13 do 24 otworów, pod wkręty 4,5 i 5 mm. | szt. | 1
19 | System kabli ortopedycznych z zaciskami. Dostępne dwie średnice kabli: 1.0 i 1.7mm zbudowane z wiązek (8x7) + (1x19) przewodów zapewniające wysoką elastyczność i kontrolę, implanty wykonane ze stali nierdzewnej implantowej, wszystkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk, instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli, instrumentarium wyposażone w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiające prawidłowe ustawienie zespolenia oraz naprężenie zespołu kabli, możliwość mocowania do płytek poprzez trzpienie kostne (PIN), trzpienie łączone z gniazdem w główce śruby (BUTTON), oraz trzpienie z oczkiem okrągłym i szerokim wkręcane w nagwintowany otwór w płycie. | szt. | 10
20 | Pin wkręcany | szt. | 10
21 | System płytkowy ze śrubą spiralno-nożową i gwintowaną do złamań bliższej nasady kości udowej oraz do złamań dalszej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi pod śruby kompresyjne. W części bliższej otwór pod śrubę doszyjkową – gwintowaną lub spiralno-nożową. W części trzonowej płyta wyposażona w otwory blokowano-kompresyjne. Płyta dynamizacyjna do bliższej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi, kąt szyjkowy 130-150 stopni, od 2 do 20 otworów w części trzonowej, długość tulei 25 i 38mm. Płyta dynamizacyjna do dalszej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi, kąt szyjkowy 95 stopni, od 6 do 22 otworów w części trzonowej, długość tulei 25mm. | szt. | 10
22 | Płyta dynamizacyjna do dalszej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi, kąt szyjkowy 95 stopni, od 6 do 22 otworów w części trzonowej, długość tulei 25mm. | szt. | 10
23 | Śruba doszyjkowa 12,5mm | szt | 10
24 | Śruba kompresyjna | szt | 1
25 | Śruba blokująca śrubę doszyjkową | szt. | 1
26 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny: - blokowany, tytanowy, kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej, uniwersalny do prawego i lewego ramienia. Komplet zawiera: gwóźdź, trzy śruby blokujące, zaślepka. Możliwość implantacji retrograde i i antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0 mm do 15 mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym i sześciokątnym, kodowanie kolorami – kolor śruby blokującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnice gwoździa: 7 mm, 9 mm oraz 11 mm w długościach od 150 mm do 320 mm. - gwóźdź – 2 szt - śruba blokująca – 6 szt - zaślepka – 2 szt | kpl. | 2
27 | Gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych, blokowany, krótki. 1. Komplet musi zawierać: - gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 6 stopni. Długości: 170mm, 235mm, kąty CCD: 125, 130, 135 stopni. Średnica od 10 mm do 12 mm z przeskokiem co 1 mm. Mechanizm blokujący rotację śruby doszyjkowej w gwoździu. Możliwość zastosowania śruby doszyjkowej gwintowanej lub z ostrzem helikalnym. - śruba doszyjkowa z gwintem, śr. 11mm, długości: od 70 mm do 130 mm, z przeskokiem co 5 mm, opakowanie sterylne. - jedna śruba dystalna o średnicy około 5 mm w długości od 26 mm do 100 mm. - zaślepka kaniulowana do części proksymalnej gwoździa o przewyższeniu 0, 5, 10mm. 2. System wykonany z tytanu. 3. Trwałe oznaczenia kolorami i oznakowanie numeryczne odnoszące się do numeru katalogowego oraz serii produkcji na każdym implancie. | kpl. | 40
28 | Śruba doszyjkowa z ostrzem helikalnym do gwoździa rekonstrukcyjnego do złamań przezkrętarzowych, średnica 11mm, długości: od 75 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm, opakowanie sterylne. | szt. | 5
29 | System do zespoleń złamań miednicy .
a) | Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco–kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych w wersji z ograniczonym kontaktem z kością. „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/miednicznych 3.5mm. System blokowania śrub w płytce (śruby posiadające dodatkowy stożkowy gwint na główce dopasowany do gwintu znajdującego się w otworach płytki). Otwory kombinowane umożliwiające wkręcenie śruby blokowanej oraz śruby korowej, gąbczastej, ciągnącej poprzez część otworu nienagwintowaną, z możliwością wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej. 1. Płyty rekonstrukcyjne o niskim profilu do zaopatrzenia złamań miednicy pod śruby o średnicy 3,5mm. 2. Płyty do zespolenia złamań miednicy, w tym do spojenia łonowego z otworami koaksjalnymi umożliwiającymi wkręcenie śrub korowych i blokowanych w te same otwory. Płyty pod śruby 3,5mm. 3. Płyty rekonstrukcyjne o promieniu wygięcia 88mm w kształcie litery J z otworami pod śruby korowe lub blokowane o średnicy 3,5mm. 4. Płyty do zaopatrzenia złamań miednicy o niskim profilu, pod śruby 3,5mm, proste rekonstrukcyjne. 5. Płyty do złamań miednicy z możliwością wprowadzenia śrub pod szerszym kątem. Płyty pod śruby 3,5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpiecznej dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 10
b) | Śruby korowe (miedniczne) 3,5 mm o dł. od 10 do 85mm | szt. | 40
c) | Śruby korowe (miedniczne) 3,5 mm o dł. od 10 do 110mm | szt. | 1
30 | Druty Kirschnera gwintowane fi 2.0mm, długość 280mm | szt. | 30
31 | Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany. Komplet zawiera:
a) | Gwóźdź z możliwością implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość blokowania z użyciem śruby spiralnej. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację. Gwóźdź uniwersalny – do prawej i lewej kończyny. Rozmiary od 300 do 480 mm ze skokiem co 20 mm. Średnica: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm. System wykonany z tytanu. Trwałe oznaczenia kolorami i oznakowanie numeryczne odnoszące się do numeru katalogowego oraz serii produkcji na każdym implancie. | szt. | 5
b) | Śruby ryglujące, samogwintujące, korowe, z gniazdem gwiazdkowym, długości od 26 do 100mm. | szt. | 15
c) | Zaślepka kaniulowana o przedłużeniu: 0, 5, 10, 15 i 20 mm oraz zaślepka 0 mm do blokowania śruby spiralnej – 1szt. | szt. | 5
d) | Możliwość użycia śruby spiralnej do blokowania w kości udowej. | szt. | 1
32 | Gwóźdź podudziowy, blokowany Komplet zawiera:
a) | Gwóźdź podudziowy, umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego i dystalnego. Możliwość kompresji odłamów. Rozmiary od 255 do 465 mm ze skokiem co 15 mm. Średnica: 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. System wykonany z tytanu. Trwałe oznaczenia kolorami i oznakowanie numeryczne odnoszące się do numeru katalogowego oraz serii produkcji na każdym implancie. Możliwość zastosowania instrumentarium do tzw. dostępu nadrzepkowego. | szt. | 6
b) | Śruby ryglujące samogwintujące, korowe o średnicy 4 i 5 mm i korowo-gąbczaste o średnicy 5 mm z gniazdem gwiazdkowym, w rozmiarach od 18 do 100 mm. | szt. | 180
c) | Zaślepka kaniulowana o przedłużeniu: 0, 5, 10, 15 mm oraz zaślepka 0 mm do blokowania śruby ryglującej korowo-gąbczastej. | szt. | 6
33 | Gwóźdź odpiętowy do artrodezy tyłostopia. Komplet musi zawierać:
a) | Gwóźdź anatomiczny wygięty pod kątem 12 stopni w części bliższej. Średnice: 10, 12, 13 mm i długości 150, 180 i 240 mm, prawy, lewy. System wykonany z tytanu. Trwałe oznaczenia kolorami i oznakowanie numeryczne odnoszące się do numeru katalogowego oraz serii produkcji na każdym implancie. | szt. | 6
b) | Śruby korowe blokujące o śr. 6 mm | szt. | 12
c) | Śruby korowe blokujące o śr. 5 mm | szt. | 12
d) | Zaślepka blokująca dystalną śrubę lub śrubę spiralną. | szt. | 6
e) | Możliwość użycia śruby spiralnej do blokowania w kości piętowej. | szt. | 1
34 | System do równoczesnego rozwiercania i płukania jamy szpikowej. Komplet zawiera: Jednorazowe rozwiertaki o średnicy od 12 do 19 mm; system umożliwia jednoczesne rozwiercanie, płukanie i odsysanie maeriału z jamy szpikowej; system umożliwia pobranie przeszczepów kostnych z jamy szpikowej. Elementy jednorazowe opakowane sterylnie. | kpl. | 1
35 | Gwóźdź udowy boczny, kaniulowany, blokowany. Komplet zawiera:
a) | Gwóźdź udowy, blokowany kaniulowany, tytanowy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Promień ugięcia gwoździa w projekcji A/P – 1,5 m. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120 stopni antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych. Gwoździe do prawej i lewej nogi. Gwóźdź w rozmiarach od 300mm do 480 mm ze skokiem, co 20 mm. Średnica gwoździ: od 9 mm do 16 mm, ze skokiem, co 1 mm. | szt. | 4
b) | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 5,0 mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2 mm i od 85 -100mm z przeskokiem, co 5mm. (do blokowania gwoździ ø 9 - 13mm). | szt. | 6
c) | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 6,0 mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem, co 2 mm i od 60 -100mm z przeskokiem, co 4-5mm. (do blokowania gwoździ ø 14-16 mm). | szt. | 6
d) | Śruba doszyjkowa 6,5mm w dł 60-130 mm. | szt. | 3
36 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do złamań trzonu oraz dystalnej części obojczyka. Płyta do złamań dystalnych posiada w części bocznej w otwory gwintowane oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa). Płyta do złamań trzonu obojczyka wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty do bocznej części obojczyka zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o śr. 2.4/2.7mm. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Otwory dwufunkcyjne - kombinowane, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm i 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. - Płyty górno-przednie z bocznym przedłużeniem w wersji prawa/lewa, w długości od 69mm do 135mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty, - Płyty górno-przednie bez bocznego przedłużenia w wersji prawa/lewa, w długości od 94mm do 120mm, ilość otworów od 6 do 8 na trzonie ; - Płyta górna z bocznym przedłużeniem w wersji prawa/lewa zaopatrzona w głowie płyty w śruby o sr 2.7 mm i w trzonie płyty w śruby 3.5 mm; płyty o długościach od 110mm do 136 mm ; ilość otworów w płycie od 6 do 8; - Płyta górna bez bocznego przedłużenia w wersji prawa/lewa zaopatrzona w śruby o śr. 3.5mm; o długościach od 94mm do 123mm; ilość otworów w płycie od 6 do 8; - Płyta przednia - przyśrodkowa zaopatrzona w śruby o śr. 3.5mm; płyty w długościach: od 79mm do 102mm; ilość otworów w płycie od 6 do 8; | szt. | 5
37 | Płytka hakowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do złamań w obrębie obojczyka. Płyta do złamań w dystalnej części oraz trzonu obojczyka, wyposażona w części dystalnej w hak o różnej wysokości, na płycie otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty dwa równoległe otwory kombinowane. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie śr. 3,5mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Ilość otworów od 4 do 7 na trzonie. Głębokość haka 12, 15 i 18mm. Płyty lewe/prawe. | szt. | 2
38 | Płytki proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. System blokowania śrub w płytce, śruby posiadające dodatkowy stożkowy gwint na główce dopasowany do gwintu znajdującego się w otworach płytki, otwory kombinowane umożliwiające wkręcenie śruby blokowanej oraz śruby korowej, gąbczastej, ciągnącej poprzez część otworu nienagwintowaną, możliwość wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej, implanty wykonane ze stali nierdzewnej. Długość od 5 do 14 otworów – od 70 do 200 mm. | szt. | 19
39 | Płytki proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. System blokowania śrub w płytce, śruby posiadające dodatkowy stożkowy gwint na główce dopasowany do gwintu znajdującego się w otworach płytki, otwory kombinowane umożliwiające wkręcenie śruby blokowanej oraz śruby korowej, gąbczastej, ciągnącej poprzez część otworu nienagwintowaną, możliwość wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej, implanty wykonane ze stali nierdzewnej. Długość od 16 do 22 otworów – od 228 do 315 mm. | szt. | 1
40 | Płytki stalowe blokująco-kompresyjne do trzonu, stalowe, proste, z ograniczonym kontaktem z kością z możliwością kompresji w obu kierunkach, otwory owalne, gwintowane. Długość od 59 do 163 mm, od 4 do 12 otworów, pod wkręty 3,5 mm. | szt. | 20
41 | Płytki stalowe blokująco-kompresyjne do bliższej nasady kości ramiennej z ograniczonym kontaktem z kością z możliwością kompresji w obu kierunkach, otwory owalne gwintowane. Długość 3 i 5 otworów pod wkręty 3,5 mm. | szt. | 10
42 | Płytki stalowe blokująco-kompresyjne do bliższej nasady kości ramiennej z ograniczonym kontaktem z kością z możliwością kompresji w obu kierunkach, otwory owalne gwintowane. Długość od 6 do 13 otworów pod wkręty 3,5 mm. | szt. | 5
43 | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjne do dalszej nasady kości ramiennej, mocowane od strony przyśrodkowej lub przedniobocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm. Płyta tylnoboczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5-1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Płyty przyśrodkowe o długości od 59mm do 201mm, ilość otworów od 3 do 14. Płyty tylnoboczne o długości od 65mm do 208mm, ilość otworów od 3 do 14 , płytki tylnoboczne z podparciem o długości od 65mm do 208mm, ilość otworów od 3 do 14. Prawe i lewe. | szt. | 2
44 | Płyta anatomiczna rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Możliwość dowolnego kształtowania płyty w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm . Śruby blokowane w płytce samogwintujące i samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości łokciowej za pomocą celownika. Płytki lewe i prawe, dł. od 86 do 216 mm, ilość otworów od 2 do 12. | szt. | 2
45 | Płytki stalowe kształtowe blokująco-kompresyjne do nasady dalszej kości piszczeli, przyśrodkowe. Długość od 109 do 239 mm, otwory owalne, gwintowane, od 4 do 14 otworów, pod wkręty 3,5/4,0 mm. Płytki prawa/lewa. | szt. | 15
46 | Płyta stalowa blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości piszczelowej, przednio-boczna, płyty prawe i lewe, długość od 80 do 184mm, od 5 do 13 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, pod śruby 3,5/4,0 mm. | szt. | 5
47 | Płyta stalowa blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości piszczelowej, przednio-boczna, płyty prawe i lewe, długość od 210 do 288mm, od 15 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, pod śruby 3,5/4,0 mm. | szt. | 1
48 | Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej boczne, stalowe blokująco-kompresyjne, od 4 do 16 otworów w trzonie i 4 otworów w głowie płytki, prawe i lewe. Materiał stal. Pod śruby o śr. 3.5 mm. | szt. | 5
49 | Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe, stalowe blokująco-kompresyjne, od 4 do 20 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, prawe i lewe. Materiał stal. Pod śruby o śr. 3.5 mm. | szt. | 5
50 | Śruby korowe 3,5 mm, samogwintujące, heksagonalne, stalowe, długość od 10 mm do 85 mm. | szt. | 800
51 | Śruby gąbczaste 4,0 mm, heksagonalne, stalowe, długość od 20 mm do 90 mm. | szt. | 50
52 | Śruby blokujące 2,7 mm, samogwintujące, stalowe, długość od 6 do 60 mm. | szt. | 15
53 | Śruba blokowana 3,5 mm, z gwintowaną głową, zakładana z użyciem dynamometru zmniejszającego siłę dokręcania, samogwintująca, stalowa, w długościach od 10 do 95 mm | szt. | 60
54 | System implantów tytanowych do zespoleń nasady dalszej i bliższej kości promieniowej. Płytka dłoniowa-anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby z owalną gwintowaną głową, 2,4mm- blokowane wielokątowi z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od osi o 15 st. W każdym kierunku. Otwory w głowie płyty zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. Czterema zwojami gwintu. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2,4/2,7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płytki. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2,4/2,7mm. Instrumentarium wyposażone w celownik określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi.
a) | Płytka dłoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa, z wyróżnionymi strefami blokowania w głowie płytki - kolumna boczna, środkowa, kształt płytki pozwalający na efektywna diagnostykę rtg (trójkątny otwór w środku głowy), otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie odłamów, dł. od 2 do 4 otworów w trzonie i 6 do 7 otworów w głowie płytki, od 49 do 70mm, 42-70mm, prawe i lewe. | szt. | 5
b) | Płytka dłoniowa pozastawowa, w głowie od 4-5 otworów, w trzonie od 3-5 otworów. | szt. | 10
c) | Płyta grzbietowa typu: L proste, skośne, w głowie od 2-3 otworów, w trzonie od 3-5 w długościach od 37-51 mm oraz 41-55mm, prawe-lewe; typu T w głowie 3 otwory, w trzonie od 3-5 w dł. od 37-51 mm. | szt. | 3
d) | Płyty do kolumny promieniowej w trzonie od 5,6 otw., w dł. 46,57 mm. Płyty do kolumny pośredniej w głowie 2 otwory, w trzonie 3-4 w dł. 41-49 mm. | szt. | 2
e) | Płyty dłoniowe przystawowe 5 otworów w dł. 57 mm, w głowie 6-7 otw. | szt. | 1
f) | Śruby tytanowe 2,4mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, zmienno-kątowe, dł. od 6 do 60mm, samogwintujące. | szt. | 50
g) | Tytanowa śruba blokująca o średnicy 2.4 mm, samogwintująca, gniazdo gwiazdkowe, zakładana z użyciem dynamometru zmniejszającego siłę dokręcania, w długościach od 6 do 30 mm (z przeskokiem co 1 do 14 mm, co 2 do 40 mm). | szt. | 100
h) | Śruby tytanowe 2,4mm korowe, dł. od 6 do 40mm, samogwintujące. | szt. | 50
55 | Śruba kompresyjna kaniulowana z gwintowaną główką, samotnąca, samogwintująca, fi 4,5 mm. | szt. | 5
56 | Śruba kompresyjna kaniulowana z gwintowaną główką, samotnąca, samogwintująca, fi 6,5 mm. | szt. | 5
RAZEM

## Arkusz2
Pakiet nr 1– Implanty i narzędzia do zespoleń kości.
Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT | Cena jedn.brutto | Wartość brutto
1